NEW ASKIR 30 - переносной хирургический аспиратор, работающий от электрической сети 230 В ~ / 50 Гц и предназначенный для аспирации телесных жидкостей у взрослых и детей. Он особенно подходит для назальной, оральной или трахеальной аспирации слизи, катара или крови после незначительных хирургических вмешательств и может использоваться в послеоперационной терапии дома или удобно транспортироваться из одной больничной палаты в другую. Легко переносное оборудование, предназначенное для непрерывного использования.

Изготовлен из термостойкого, электроизоляционного пластика в соответствии с последними европейскими стандартами безопасности. Продукт поставляется с полным автоклавируемым поликарбонатным баком с перепускным клапаном и оснащен регулятором всасывания и вакуумным индикатором, расположенным на передней панели.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДСЕСТРА / АССИСТЕНТ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ДОМЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ВЗРОСЛЫМ С НОРМАЛЬНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ И / ИЛИ СИДЕЛКОЙ

НЕ РАЗБИРАЙТЕ АППАРАТ И НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЧИНИТЬ ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНО, ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С СА-МI.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- При открытии упаковки, проверьте целостность устройства, обращая особое внимание на наличие повреждения пластиковых деталей, которые могут сделать возможным доступ к внутренним элементам аппарата, а также разрывы и/или расслоения силового кабеля. В этих случаях не подключайте вилку к электрической розетке. 
Проведение такого контроля обязательно до каждого использования.

- Перед подключением устройства к сети, убедитесь, что параметры энергопотребления, указанные в таблице технических характеристик и тип вилки соответствуют параметрам электросети Вашего региона.

- Если тип вилки аппарата не соответствует типу розетки, обратитесь в службу поддержки для замены вилки. Использование различных переходников при этом не рекомендуется. В случае, если Вы вынуждены их использовать, убедитесь, что максимальная мощность, которую может выдержать переходник, не ниже мощности аппарата (эти данные указаны в инструкциях по использованию).

- Соблюдайте все правила безопасности, указанные для электроприборов, и в частности:

- использовать оригинальные детали и вспомогательное оборудование, предоставляемое изготовителем, что позволит гарантировать высочайшую эффективность и безопасность устройства;

- устройство следует применять только с бактериальным фильтром;

- не разрешается погружать прибор в воду;

- устройство должно быть установлено на устойчивой и ровной поверхности таким образом, чтобы не преграждать вентиляционные отверстия в задней части;

- чтобы избежать аварийной ситуации, не разрешается устанавливать аспиратор на неустойчивых поверхностях, что может привести к случайному падению и вызвать неисправность и/или поломку. При наличии признаков повреждения пластмассовых деталей, при которых открываются внутренние детали устройства, находящегося под напряжением, не разрешается подключать штепсель к электрической розетке. Не пытайтесь включать устройство без тщательной проверки, выполненной квалифицированными специалистами и/или отделом технического обслуживания компании CA-MI.

- не разрешается пользоваться прибором в присутствии горючих веществ, например, анестетиков, кислорода или закиси азота;

- не разрешается прикасаться к устройству влажными руками, необходимо избегать контакта прибора с жидкостями;

- не разрешается оставлять неиспользуемый прибор подключенным к розетке электропитания;

- необходимо хранить и использовать устройство в местах, защищенных от погодных воздействий и удаленных от любых источников тепла;

- не разрешается использовать устройство для торакального дренирования.

- В случае необходимости ремонта, свяжитесь с службой технической поддержки СА-МI. Допускается использование исключительно оригинальных запасных частей. Несоблюдение этих условий может привести к выходу устройства из строя.

- Данное устройство разработано исключительно для использования в целях, описанных в инструкции по эксплуатации. Использование с любой другой целью невозможно и представляет опасность - в этом случае производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный устройству или пользователю.

- Особые меры предосторожности должны быть применены в отношении электромагнитной совместимости. Медицинские устройства должны использоваться и устанавливаться строго в соответствии с технической документацией;

- Утилизация составных частей и расходных материалов производится в соответствии с положениями закона каждой конкретной страны, где используется устройство.

- Медицинское оборудование требует особых мер предосторожности, связанных с электромагнитной совместимостью, и должно устанавливаться и использоваться в соответствии с информацией, представленной в сопроводительной документации: устройство NEW ASKIR 30 необходимо установить и использовать вдали от мобильных и переносных радиочастотных средств связи (мобильных телефонов, радиостанций и т.д.), которые могут вызвать помехи в работе данного устройства.

- Эксплуатация устройства при условиях окружающей среды, отличающихся от условий, указанных в данной инструкции, может привести к серьезному ухудшению безопасности и технических характеристик устройства.

- Контакт медицинского оборудования с пациентом осуществляется с помощью одноразового катетера. Аспирационные катетеры приобретаются отдельно от устройства и должны соответствовать стандартам 
ISO 10993-1 по биологической совместимости материала.

- Изделие и его детали являются биологически совместимыми в соответствии с требованиями Регламента
EN 60601-1.

- Эксплуатация устройства очень проста и, следовательно, не требует никаких дальнейших пояснений, кроме указанных в данной инструкции по эксплуатации.

|  | Производитель не может нести ответственность за случайный или косвенный ущерб, если устройство было изменено, отремонтировано без разрешения или какой-либо из его компонентов был поврежден из-за аварии или неправильного использования. Любая минимальная модификация / ремонт устройства аннулирует гарантию и не гарантирует соответствие техническим требованиям, предусмотренным MDD 93/42 / EEC (и последующие изменения) и его нормативным требованиям. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип (MDD 93/42/EEC) | Класс IIA |
| --- | --- |
| Модель | New Askir 30 |
| UNI EN ISO 10079-1 | HIGH VACUUM / HIGH FLOW |
| Электропитание | 230V / 50HZ |
| Энергопотребление | 110VA |
| Предохранитель | F 1 x 1.6A L 250V |
| Максимальное давление всасывания (без банки) | - 80kPa (-0.80 Bar) |
| Минимальное давление всасывания (без банки) | менее чем - 40kPa (-0.40 Bar) |
| Максимальный объем всасывания (без банки) | 40 л/мин |
| Вес | 3.6 кг. |
| Размер | 350 x 210 x 180mm |
| Продолжительность цикла Работа/Отдых | Непрерывный |
| Условия работы | Температура воздуха: 5 ÷ 35°C Влажность воздуха 10 ÷ 93% RH Атмосферное давление: 700 ÷ 1060 hPa |
| Условия хранения | Температура воздуха: -25 ÷ 70°C Влажность воздуха 0 ÷ 93% RH Атмосферное давление: 500 ÷ 1060 hPa |

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКТА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 2012/19 / UE-WEEE.

Символ на устройстве указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования. По истечении срока службы устройства не утилизируйте его как смешанные твердые бытовые отходы, но утилизируйте его в соответствии с конкретным центром сбора, расположенным в вашем регионе, или вернув его дистрибьютору при покупке нового устройства того же типа с теми же функциями.

Предостережение: неправильная утилизация электрического и электронного оборудования может быть сопряжена с санкциями.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

|  | Изоляция оборудования класса 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | CE Маркировка в соответствии с директивой ЕС 93/42 / CEE и последующими изменениями |  |
|  | Общие предупреждения и / или технические требования |  |
|  | Обратитесь к инструкции по эксплуатации |  |
|  | Производитель: CA-MI S.r.l. Via Ugo La Malfa nr.13 – Frazione Pilastro 43013 Langhirano (PR), Италия |  |
|  | Применяемый тип детали BF (всасывающий зонд) |  |
|  | Хранить в сухом прохладном месте |  |
|  | Предохранитель |  |
|  | Температура хранения - 25 ÷ 70° C |  |
|  | Атмосферное давление |  |
| ~ | Переменный ток |  |
| Hz | Частота сети |  |
|  | ON / OFF |  |
|  | Номер лота |  |
|  | Серийный номер |  |
|  | Модель / номер изделия |  |
| IP21 ### (На метке управления переключателем) | Степень защиты электрического устройства обеспечивается в случае случайного или преднамеренного контакта с телом человека или объектами, а также защиту в случае контакта с водой. |  |
|  | 1-я ЦИФРА ПРОНИКНОВЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ | 2-я ЦИФРА ПРОНИКНОВЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ |
|  | Защищен от твердых частиц, имеющих размер больше, чем Ø 12 мм | Защищен от вертикального потока капель воды |

ОБРАБОТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОРПУСА АСПИРАТОРА

Необходимо использовать мягкую сухую ткань и неабразивные и нерастворяющие моющие средства. Для очистки внешних деталей устройства следует использовать хлопчатобумажную ткань, смоченную моющим средством. Не разрешается применять абразивные моющие средства и растворители.

|  | СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ КОНТАКТ ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ С ЖИДКОСТЯМИ. НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ. |
| --- | --- |

В процессе выполнения всех операций по очистке следует использовать защитные перчатки и фартук (при необходимости также следует надевать защитную маску и очки), чтобы избежать контакта с загрязняющими веществами (после каждого цикла эксплуатации устройства).

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В ОСНАЩЕНИИ

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД |
| --- | --- |
| Емкость для сбора жидкости с системой переливного клапана 1000 мл для REF RE 310100/02 | RE 210001/02 |
| Емкость для сбора жидкости с системой переливного клапана 2000 мл для REF RE 310100/03 | RE 210351/01 |
| Одноразовый вкладыш FLOVAC 1000 мл для REF RE 310101/02 | 31848 |
| Одноразовый вкладыш FLOVAC 2000 мл для REF RE 310100/53 | 31846 |
| Многоразовый контейнер FLOVAC 1000 мл для REF RE 310101/02 | 31843 |
| Многоразовый контейнер FLOVAC 2000 мл для REF RE 310100/53 | 31841 |
| Конический разъем d 8-9-10 мм | RE 210410 |
| Набор силиконовых трубок 6x10 мм | 51100 |
| CH20 Канюля | 25723 |
| Антибактериальный и гидрофобный фильтр | SP 0046 |
| Мужской соеденитель * 5шт | SP.0223 |
| Кабель питания с разъемом Schuko | SP 0021 |

Фильтр изготавливается из (ПТФЭ) гидрофобного материала, предотвращающего попадание жидкостей в пневматический контур. В случае намокания фильтра или каких-либо признаков загрязнения или выцветания необходимо немедленно заменить фильтр. Также фильтр необходимо заменять, если устройство использовалось для лечения пациента с неизвестным риском заражения. В случае использования аспиратора в чрезвычайной ситуации или для лечения пациента с неизвестным риском заражения необходимо менять фильтр после каждого применения. Категорически запрещено использовать аспиратор без защитного фильтра.

CH20 Канюля: одноразовое устройство, подлежащее применению для одного пациента. Не разрешается мыть или стерилизовать после применения. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не использовать после истечения срока годности.

Емкость для сбора жидкости с системой переливного клапана: гарантируется механическая прочность данной детали до 30 циклов очистки и стерилизации. Сверх этого предела физико-химические свойства пластмассового материала могут ухудшиться. Таким образом, мы рекомендуем вам заменить данную деталь.

Набор силиконовых трубок 6x10 мм: количество циклов стерилизации и/или очистки четко связано с сохранением пригодности для дальнейшего использования данной трубки. Таким образом, после каждого цикла очистки конечный пользователь должен убедиться, что данная трубка пригодна для повторного использования. При наличии видимых признаков разрушения материала, из которого изготовлена данная деталь, ее необходимо заменить.

Конический разъем d 8-9-10 мм: количество циклов стерилизации и количество циклов очистки чётко связано с применением данной детали. Таким образом, после каждого цикла очистки конечный пользователь должен убедиться, что данный наконечник пригоден для повторного использования. При наличии видимых признаков разрушения материала, из которого изготовлена данная деталь, ее необходимо заменить

Обработка и дезинфекция

Перед применением устройства изготовитель рекомендует очистить и/или стерилизовать принадлежности.

Для промывки и/или очистки автоклавируемой накопительной емкости необходимо выполнить следующие действия:

- Надеть защитные перчатки и фартук (при необходимости – защитную маску и очки), чтобы избежать контакта с загрязняющими веществами;

- Отсоединить емкость от устройства и извлечь ее из места фиксации;

- Разобрать все детали крышки (противозаливной клапан, прокладку).

- Отсоединить от контейнера все трубки и защитный фильтр.

- Смыть выделения с каждой детали контейнера под проточной холодной водой, а затем промыть каждую деталь отдельно горячей водой (с температурой не выше 60°C)

- Еще раз тщательно промыть каждую деталь, при необходимости используя неабразивную щетку для удаления отложений. Ополоснуть горячей проточной водой и просушить все детали мягкой тканью (неабразивной). Для очистки можно использовать дезинфицирующие средства при условии тщательного соблюдения инструкций и значений коэффициентов разбавления, указанных производителем. После очистки оставить детали для просушки на открытом месте в чистом помещении.

- Утилизировать аспирационный катетер в соответствии с требованиями местных законов и нормативов.

Силиконовые трубки и конический наконечник можно тщательно промыть горячей водой (с температурой не выше 60°C). После очистки оставить детали для просушки на открытом месте в чистом помещении.

После завершения очистки необходимо собрать аспирационный контейнер для жидкостей в соответствии с представленной ниже инструкцией:

- Установить противозаливной клапан в гнездо на крышке (под вакуумной соединительной муфтой)

- Вставить клапан так, чтобы уплотнительное кольцо было направлено в сторону отверстия в корпусе

- Установить прокладку в гнездо вокруг крышки

- После завершения операций по сборке необходимо убедиться, что крышка полностью герметична, чтобы избежать нарушения вакуума или утечки жидкости.

После утилизации одноразовых деталей и разборки емкости необходимо промыть ее проточной холодной водой и тщательно ополоснуть. Затем замочить ее в теплой воде (с температурой не выше 60°C). Тщательно промыть, при необходимости использовать неабразивную щетку для удаления налёта. Ополоснуть теплой проточной водой и просушить все детали мягкой тканью (неабразивной).

Контейнер и крышку можно обработать в автоклаве, поместив детали в автоклав и выполнив один цикл стерилизации при 121°C (при относительном давлении 1 бар – 15 минут), при этом необходимо убедиться, что емкость установлена вверх дном. Гарантируется механическая прочность контейнера до 30 циклов стерилизации и очистки при указанных условиях (EN ISO 10079-1). Сверх этого предела физико-химические свойства пластмассового материала могут ухудшиться и, следовательно, рекомендуется заменить деталь. После стерилизации и охлаждения деталей при комнатной температуре, необходимо проверить их на предмет повреждений.

Силиконовые трубки можно стерилизовать в автоклаве, выполняя цикл стерилизации при 121°C (при относительном давлении 1 бар – 15 минут). Конический наконечник можно стерилизовать в автоклаве, выполняя цикл стерилизации при 121°C (при относительном давлении 1 бар – 15 минут).

|  | НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ МЫТЬ, СТЕРИЛИЗОВАТЬ ИЛИ ПОМЕЩАТЬ В АВТОКЛАВ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР |
| --- | --- |

РИСК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данном разделе представлена информация, касающаяся соответствия стандарту EN 60601-1-2.

Аспиратор медицинский CA-MI исполнения NEW ASKIR 30 представляет собой электрическое медицинское оборудование, требующее специальных мер предосторожности в отношении электромагнитной совместимости, которое должно устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с представленной информацией по электромагнитной совместимости. Переносные и мобильные средства радиосвязи (мобильные телефоны, радиостанции и т.д.) могут привести к возникновению помех в работе медицинского оборудования, поэтому не допускается их использование в непосредственной близости от данного медицинского оборудования, рядом с ним или на нем. Если такое использование является необходимым и неизбежным, следует принять специальные меры предосторожности, чтобы обеспечить надлежащее функционирование электрического медицинского оборудования в заданной рабочей конфигурации (например, непрерывно осуществлять визуальную проверку на предмет отсутствия аномалий или неисправностей).

Использование вспомогательного оборудования, датчиков и кабелей, отличающихся от указанных в спецификациях, за исключением датчиков и кабелей, которые продаются изготовителем прибора и системы в качестве запасных частей, может привести к повышению электромагнитного излучения или к снижению устойчивости устройства или системы к помехам. В таблице ниже представлена информация, касающаяся свойств электрического медицинского оборудования в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС).

| Хирургический аспиратор New Askir 30 предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Пользователи хирургического аспиратора New Askir 20 должны убедиться в полном соответствии условий электромагнитной среды. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тесты выбросов | Соответствие | Руководство по использованию в электромагнитной среде |
| Облучение/выбросы по CISPR11 | Группа1 | Хирургический аспиратор New Askir 20 использует RF-тип энергии для внутреннего функционирования, поэтому его RF-излучение очень мало и не вызывает радио- и электромагнитных помех |
| Облучение/выбросы по CISPR11 | Класс В |  |
| Излучение по стандарту EN 61000-3-2 | Класс А | Хирургический аспиратор New Askir 30 может быть использован во всех средах, в том числе бытовых, а также в средах, напрямую связанных с общественной сетью энергоснабжения и в средах, обеспечивающих электроэнергией домашних пользователей. |
| Колебание напряжения / Колебание выбросов по EN 61000-3-3 | Соответствует. |  |

| Хирургический аспиратор New Askir 30 предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Пользователи хирургического аспиратора New Askir 30 должны убедиться в полном соответствии условий электромагнитной среды. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тесты выбросов | Соответствие | Руководство по использованию в электромагнитной среде |
| Электростатический разряд (ESP) по EN 61000-4-2 | ± 6kV при контакте ± 8kV через воздух | Полы должны быть из дерева, или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность воздуха должна быть не менее 30%. |
| Электрическое разряды по EN 61000-4-4 | ± 2kV электропитания | Электропитание должно соответствовать параметрам коммерческих или лечебных учреждений. |
| Сетевые EN 61000-4-5 | ± 1kV дифференциальный режим | Электропитание должно соответствовать параметрам коммерческих или лечебных учреждений. |
| Потеря напряжения, краткие скачки напряжения по EN 61000-4-11 | 5% UT 0,5 цикла 40% UT за 05 цикла 70% UT 25 цикла <5% UT в течение 5 сек. | Электропитание должно соответствовать параметрам коммерческих или лечебных учреждений. Если предполагается длительная работа аспиратора, рекомендуется использовать источник бесперебойного питания (ИБП). |
| Магнитное поле по EN 61000-4-8 | 3 А/м | Мощность магнитного поля следует измерять после установки аппарата в место постоянного использования. |
| UT-напряжение в сети питание (Вольт). |  |  |

| Руководство и Декларация производителя – Электромагнитное излучение и устойчивость к помехам в электромагнитной среде |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хирургический Аспиратор NEW ASKIR 30 предназначен для использования в электромагнитной среде согласно приведенным ниже данным.Пользователи должны использовать данное оборудование в соответствии с указанными условиями. |  |  |  |
| Тест помехоустойчивости | Уровень согласно стандарта EN 60601-1-2 | Требования стандарта | Электромагнитная среда - Руководство |
| Помехоустойчивость к проводимости EN 61000-4-6 | 3Vrms 150kHz to 80Mhz (для оборудования, которое НЕ используется для поддержания жизненных функций) | V1 = 3 V rms | Переносные и портативные Радиочастотные коммуникационные приборы, включая кабели, не должны использоваться вблизи аспиратора New Askir 30 ближе, чем расстояние, пропорциональное частоте, и определяется по формулам: d = [3.5 / V1] P d = [12 / E1] P от 80 MHz до 800MHz d = [23 / E1] P от 800 MHz д 2.5 GHz Где "P" максимальное номинальное напряжение передатчика в Ваттах (W) в зависимости от производителя передатчика. Рекомендованное разделительное расстояние исчисляется в метрах (m). Интенсивность электромагнитных полей от стационарных радиочастотных излучателей измеряется на месте a), и должна быть ниже уровня требований стандарта для каждого частотного интервала b). Уровень помех должен быть измерен на различных расстояниях от мест излучения, обозначаемых знаком: |
| Помехоустойчивость к излучению EN 61000-4-3 | 3V/m 80MHz to 2.5GHz (для оборудования, которое НЕ используется для поддержания жизненных функций) | E1 = 3 V / m |  |
| Примечание 1: Максимальные частоты применяются в интервалах 80 MHz и 800 MHz Примечание 2: Приведенные данные не могут быть применимы во всех случаях. Электромагнитное излучение в большой степени зависит от поглощения и отражения волн зданиями, объектами и людьми. a) Уровень и интенсивность излучения стационарными передатчиками, такими как базовые станции радиотелефонов и мобильной связи, передатчики радиосвязи, радиоуправляемыми игрушками, радио- и телевизионными передатчиками, не может быть теоретически точно просчитан и непредсказуем. Для уточнения электромагнитного поля вблизи применения оборудования, необходимо исследовать зону эксплуатации приборов на соответствие указанным стандартам. В процессе эксплуатации оборудование должно находиться под наблюдением. В случае отклонения от нормального функционирования, может потребоваться дополнительное тестирование среды или перемещение оборудования в рабочем пространстве. b) Интенсивность поля в частотном интервале от 150 kHz до 80 MHz должна быть менее 3 V/m. |  |  |  |

| Рекомендуемое расстояние между портативными радиопередатчиками и монитором |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хирургический аспиратор предназначен для использования в электромагнитной среде с контролируемыми показателями электромагнитного излучения. Пользователи аспиратора могут помочь в контроле за возникновением возможных помех, сохраняя необходимое расстояние между аспиратором и источниками радиочастотного излучения в зависимости от максимальной мощности радиокоммуникационного оборудования. |  |  |  |
| Максимальная номинальная выходная мощность Передатчик, W | Разделительное расстояние от излучателя, в метрах (m) |  |  |
|  | 150 kHz - 80 MHz d = [3.5 / V1] P | 80 MHz - 800 MHz d = [12/E1] P | 800 MHz - 2.5 GHz d = [23/E1] P |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| Для передатчиков с Максимальной номинальной мощностью, не указанной в таблицу, расстояние может быть рассчитано по формуле, применимой к частоте излучателя, где Р - максимальная номинальная мощность передатчика в Ваттах (W), в зависимости от производителя передатчика. Примечание 1: Максимальные частоты применяются в интервалах 80 MHz и 800 MHz Примечание 2: Приведенные данные не могут быть применимы во всех случаях. Электромагнитное излучение в большой степени зависит от поглощения и отражения волн зданиями, объектами и людьми. |  |  |  |

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

New Askir 30 не требует специальных условий хранения и смазки. После распаковки аксессуаров, убедитесь в целостности пластиковых частей и кабеля питания. Они, возможно, были повреждены во время предыдущего использования. Подключите кабель к электрической сети и поверните переключатель в положение ВКЛ. Закройте пальцем аспирационный наконечник и установите регулятор силы всасывания на максимум. Убедитесь, что индикатор вакуума показывает -80 kPa (-0.80 bar). Поверните переключатель справа налево, и убедитесь, что сила всасывания изменяется плавно, при этом индикатор вакуума должен показать -40 kPa (-0.40 bar). Аппарат не должен издавать посторонних шумов и звуков, они могут свидетельствовать о неправильном функционировании. Про подключении аппарата к электросети для зарядки батареи, убедитесь, что на передней поверхности загорелся зеленый индикатор, который через  несколько секунд меняет цвет на желтый (это свидетельствует о начале зарядки батареи).Когда батарея полностью заряжена, цвет индикатора снова меняется на зеленый. Защитный предохранитель (F 1 X 1.6 A L 250V) доступен извне, при его замене убедитесь в соответствии типа и технических характеристик нового предохранителя.

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Нет всасывания | Плохо закручена крышка емкости | Открутите крышку, затем закрутите ее плотно |
| Нет всасывания | Сместилась прокладка крышки емкости | Открутите крышку, поправьте прокладку, плотно прикрутите крышку |
| Поплавок не работает | Если крышка емкости обрабатывалась, убедитесь, что при обратной сборке поплавок не был частично отсоединен | Установите поплавок на место |
| Поплавок не работает | Поплавок загрязнен | Открутите крышку, выньте и очистите (автоклавируйте) поплавок |
| Низкий уровень всасывания | Пена внутри емкости | Наполните емкость на 1/3 водопроводной водой |
| Нет всасывания после попадания большого количества слизи в отсос | Засорился фильтр | Замените фильтр |
| Все вышеперечисленные причины | Никакие меры не устраняют неисправность | Свяжитесь с отделом технической поддержки продавца или дилера CA-MI |

В случае активации системы предохранения от переполнения, остановите работу и очистите емкость.

В случае выхода системы из строя, есть два возможных варианта развития событий:

- переполнение системы будет остановлено бактериальным фильтром, который предотвращает попадание жидкости внутрь аппарата.

- если бактериальный фильтр не установлен, или поврежден, жидкость может попасть внутрь аппарата и повредить его, в этом случае обратитесь в службу тех. поддержки СА-MI.

Перед каждой операцией по устранению неполадок, обратитесь в службу тех. поддержки  CA-MI. Аппарат лишается гарантии СA-MI в случае неквалифицированного ремонта или подделки документов о ремонте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Перед каждым применением необходимо проверить устройство для выявления неисправностей и/или повреждений, вызванных транспортировкой и/или хранением.

- Рабочее положение должно обеспечивать возможность доступа к панели управления и обзора ЖК экрана, накопительной емкости и антибактериального фильтра.

ВНИМАНИЕ: Для надлежащей эксплуатации необходимо установить аспиратор на ровной и устойчивой поверхности, чтобы в полной мере использовать весь объем накопительной емкости и повысить эффективность противозаливного устройства.

- Соедините короткую силиконовую трубку с антибактериальным фильтром  и коннектором.  Другую трубку соедините одним концом с антибактериальным фильтром, а другим- с коннектором на емкости для отсасывания, под которым находится красный поплавок. При наполнении емкости на 90%, поплавок перекрывает магистраль всасывания, предотвращая таким образом попадание жидкости внутрь аппарата. Для лучшего функционирования системы защиты, располагайте аппарат на горизонтальной поверхности.

- Соедините длинную трубку с коннектором другой емкости.

- Соедините другой конец длинной трубки пластиковым коннектором  для прикрепления катетера для санации.

- Присоедините шнур питания к разъему аппарата, а затем – к сети питания.

- Поверните переключатель в положение ВКЛ.

- Поверните переключатель в положение ВЫКЛ.

- Снимите крышку емкости и наполните емкость на 1/3 водопроводной водой, установите крышку на место.

- Если батарея заряжена, отсоедините шнур питания от сети.

- Аппарат готов к работе.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что надпись "IN" находится на стороне фильтра, обращенной в сторону накопительной емкости. Неправильное подключение приведет к моментальному выводу из строя аспиратора в случае попадания жидкости в трубку аспиратора. |
| --- | --- |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА

ПОТОК

Маркировка на фильтре Жидкость

| Вход для всасывающего насоса |  | нический разъем d 8-9-10 мм |  | НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ВОЗВРАТ И РЕМОНТ АППАРАТА

Согласно новым правилам ЕС, СА-MI настаивает на исполнении правил по защите персонала и аппаратуры от возможного заражения. Выполнение данных правил обеспечит сохранность и долгое функционирование аппаратуры, а также безопасность медицинского и технического персонала, работающего с ней.

Вся аппаратура, подлежащая ремонту или возврату, должна быть продезинфицирована. Если провести обработку аппаратуры невозможно по техническим или каким-либо другим причинам, такая аппаратура НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ. При ее направлении в техническую службу СА-MI, об этом должно быть извещено в специальном прилагаемом письме. В этом случае производится замена аппаратуры на новую (если неисправность возникла по причинам гарантийного характера). Аппаратура будет заменена при наличии документа о покупке и правильно заполненного гарантийного талона. Загрязненные аксессуары не подлежат замене и ремонту и относятся к расходным материалам, их замена производится за счет покупателя. В связи с этим рекомендуется тщательно продезинфицировать внешние части аппарата при помощи этилового спирта или хлорсодержащих антисептиков. На упаковке должна быть наклейка с указанием даты и типа обработки, по возможности укажите тип и причину неисправности, это поможет в ее быстром выявлении и устранении (с этой целью внимательно ознакомьтесь со списком возможных неисправностей, приведенным выше). Используйте аппарат только по назначению и строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

Производитель предоставляет гарантию на хирургический аспиратор New Askir 30 от производственных дефектов. Гарантия распространяется на основной блок аспиратора (2 года с момента отгрузки товара покупателю), аксессуары ( 6 месяцев с момента отгрузки товара покупателю), одноразовые расходные материалы (2 года с момента отгрузки товара покупателю и до момента использования). Датой отгрузки считается дата приемки товара, указанная в накладной, заверенной подписью получателя. По вопросам гарантийного ремонта и обслуживания обращайтесь к поставщику или представителю производителя.